Vorgehensweise des LANUV zur Kalibrierung kontinuierlich gemessener PM10-Messdaten im Luftmessnetz von NRW

1. 	Anforderungen aus Verordnungen (22. BImSchV) und der EU-Richtlinie 2008/50/EG

Das von der EU festgelegte Referenzverfahren zur Messung von PM10 ist das gravimetrische Verfahren nach der Europanorm EN 12341. Das Messprinzip besteht darin, Außenluft über 24 Stunden durch ein vorgewogenes und konditioniertes Filter zu leiten, das anschließend im Labor ausgewogen wird. Zwischen Probenahme im Feld und anschließender Messung im Labor vergehen in der Regel mehrere Wochen, da bis zu 15 bestaubte Filter im Gerät gesammelt werden können (die Stationen werden aus Kostengründen 2 mal pro Monat zum Filterwechsel angefahren) und die Wägeprozedur vor allem durch die in der EN vorgeschriebene Konditionierung der Filter auf eine vorgegebene Temperatur und Luftfeuchte mehrere Tage dauert. Das Referenzverfahren ist deshalb nicht geeignet für eine tägliche aktuelle Information der Bevölkerung. Diese tagesaktuelle Information über PM10-Messdaten im Internet, die ebenfalls von der EU-Richtlinie 2008/50/EG vorgeschrieben ist, lässt sich nur mit Hilfe kontinuierlicher, auf physikalischen Messprinzipien fußender PM10-Messungen sicherstellen. Derzeit sind vor allem zwei Messprinzipien im Einsatz:

- TEOM (die Frequenz einer oszillierenden Filterwaage verändert sich durch abgeschiedene Stäube).
Eine Weiterentwicklung des TEOM ist das TEOM-FDMS1 (s.u.), welches in den Varianten B und C (neuesteVersion) im Einsatz ist.

- β-Absorption (die β-Strahlung einer Strahlenquelle wird durch Staub, der auf Filterbändern abgeschieden wird, geschwächt). 
Eine Weiterentwicklung ist das SHARP2-Messgerät, das die β-Absorption mit einem Nephelometer (Lichtstreu-Photometer) kombiniert.

Beide physikalischen Messprinzipien zeigen gegenüber dem gravimetrischen Referenzverfahren Minderbefunde, die typischerweise um 20 – 30 % liegen, bei älteren Geräten auch mehr als 30 % betragen können.

Die Minderbefunde sind in erster Linie auf das Abdampfen flüchtiger Aerosolbestandteile wie vor allem Ammoniumnitrat, aber auch organischer Aerosole zurückzuführen, die in den auf ca. 30 °C (bei älteren Geräten bis zu 50 °C) geheizten Messkammern, Probenahmeleitungen und Filtern stattfinden.

Die Minderbefunde hängen deshalb in komplexer Weise von der Zusammensetzung des Aerosols und der Lage der Messstationen (z.B. Anteil flüchtiger Aerosole), der Jahreszeit, der Temperatur und Luftfeuchte und den eingestellten Geräteparametern der kontinuierlichen Messgeräte ab.

Das TEOM-FDMS-Gerät versucht, die Minderbefunde durch zwei sich abwechselnde Messzyklen zu vermeiden. Im ersten Messzyklus wird zunächst Außenluft und im zweiten Messzyklus partikelfreie Luft auf die oszillierende Filterwaage geleitet. Falls es in dem Messintervall mit partikelfreier Luft zum Abdampfen flüchtiger Aerosolbestandteile kommt, tritt ein negatives Messsignal auf (Partikelverlust), das zur Korrektur des Messsignals der Außenluft verwendet werden kann (das negative Messsignal wird mit verändertem Vorzeichen zum Messwert addiert).

1 TEOM Tapered Element Oscillating Microbalance 
FDMS Filter Dynamics Measurement System

2 SHARP Synchronized Hybrid Ambient Real-time Particulate Monitor

Wie bereits beschrieben ist der Einsatz kontinuierlicher Messverfahren für die aktuelle Berichterstattung unerlässlich. Damit die kontinuierlichen Messverfahren trotz der Minderbefunde in den Messnetzen eingesetzt werden können, müssen sie aber durch Vergleichsmessungen mit dem Referenzverfahren kalibriert werden. Die EU hat im Juli 2009 einen Leitfaden (Guidance for the Demonstration of Equivalence) veröffentlicht, der die genaue Verfahrensweise hierzu festlegt. Wegen der Abhängigkeit der Kalibrierfaktoren u.a. von der Stationsumgebung (Zusammensetzung des Aerosols), der Jahreszeit und weiterer Einflussgrößen reichen einmal durchgeführte Vergleichsmessungen an wenigen Stationen nicht aus, um Ergebnisse mit akzeptabler Messunsicherheit zu erzielen.

Vergleichsmessungen in England, Frankreich und auch durch das LANUV an zwei Messorten mit dem neu entwickelten TEOM-FDMS ergaben seinerzeit eine gute Vergleichbarkeit zwischen dem kontinuierlich messenden Gerät (Version B) und dem gravimetrischen Referenzverfahren mit einem Kalibrierfaktor nahe 1,0.

Die SHARP-Messtechnik wird seit 2007 im LUQS-Messnetz eingesetzt. Auch hier sind die ersten Vergleichsmessungen vielversprechend: gute Vergleichbarkeit mit dem Referenzverfahren, Kalibrierfaktoren nahe 1.

2. Praxis im LUQS-Messnetz des Landes NRW

Im Luftmessnetz des Landes NRW werden TEOM-, β-Absorptionsgeräte, TEOM-FDMS- und SHARP-Geräte an über 50 Messstationen verwendet, auf die die täglich aktuelle Information im Internet über Tagesmittelwerte gestützt ist. Vergleichsmessungen der kontinuierlichen Messverfahren mit dem gravimetrischen Referenzverfahren (Tagesmittelwerte) werden fortlaufend an über 20 Messstationen für die verschiedenen Gerätetypen vorgenommen. Daraus werden in einer kalenderjährlichen Auswertung und nach Validierung aller Messwerte am Anfang jeden neuen Jahres die Kalibrierfaktoren ermittelt, mit denen der Datensatz des zurückliegenden Jahres endgültig kalibriert und in die Datenbank abgespeichert wird. Die dabei ermittelten Kalibrierfaktoren des Vorjahres werden als vorläufige Kalibrierfaktoren des laufenden Jahres zur aktuellen Information der Bevölkerung im Internet herangezogen und so lange verwendet, bis im Frühjahr des Folgejahres erneut aktuelle Kalibrierfaktoren die vorläufigen Faktoren des Vorjahres ersetzen.

In der Praxis sind die Faktoren an den meisten Stationen nahe dem errechneten Mittelwert über alle Stationen eines Gerätetyps (z.B. 1,27 für TEOM 2008; 1,29 für TEOM 2007; 1,24 für TEOM 2006; 1,26 für TEOM 2005), können aber von Jahr zu Jahr im Einzelfall stärker davon abweichen.

Auch bei den meisten Stationen, die das β-Absorptionsverfahren verwenden hat sich der Faktor nur geringfügig von 1,26 (2007) auf 1,24 (2008) verändert.

An einigen Stationen, so z.B. der Verkehrsstation DDCS (Düsseldorf-Corneliusstr.), weichen die Kalibrierfaktoren jedoch deutlich vom Mittelwert ab und schwanken auch stärker von Jahr zu Jahr. An diesen Stationen werden deshalb nicht die mittleren Kalibrierfaktoren verwendet, sondern die spezifischen, durch Vergleichsmessungen an diesen Stationen ermittelten Kalibrierfaktoren.

Es sei hervorgehoben, dass das LANUV die messtechnische Kalibrierung durch Bezug auf das „richtige“ Referenzverfahren besonders ernst nimmt und deshalb fortlaufend Vergleichsmessungen an zahlreichen Stationen durchführt. Die dadurch entstehenden Brüche in den Zeitreihen der vorläufigen Daten mit der endgültigen Jahresauswertung werden im Sinne einer besseren Datenqualität als kleineres Übel in Kauf genommen.